Правила № 7 саморегулируемой организации некоммерческого

партнерства «Центр развития энергетических обследований» 
«Правила оснащения приборного  парка»

"УТВЕРЖДЕНО"
Решением

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Центр развития энергетических обследований»
(Протокол № 4/2011 

от «19» августа 2011 г.)

Председатель собрания:

Пышкин А.В. 

/__________________/

Секретарь собрания:

Смирнов С.А.
/__________________/

ПРАВИЛА № 7
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ»
ПРАВИЛА ОСНАЩЕНИЯ ПРИБОРНОГО ПАРКА

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила оснащения приборного парка» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Уставом Некоммерческого партнерства «Центр развития энергетических обследований» (далее – Партнерство).
1.2. Правила предназначены для членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов Партнерства, после приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетического обследования. 

2. Оснащение приборным парком организации-энергоаудитора

2.1. Приборная база энергоаудитора должна включать оборудование (средства контроля и измерений) для неинвазивного (т.е. без вмешательства в схему и технологический процесс) контроля большинства параметров энергопотребления. 

2.2. Организации-энергоаудиторы могут применять оборудование, имеющееся на мировом рынке, достаточным условием его применения является занесение в государственный реестр средств измерений России.

2.3. Оборудование, применяемое при проведении энергетического обследования должно проходить своевременную поверку и обеспечивать требуемую точность измерений.

2.4. Рекомендуется два направления оснащения приборным парком организации-энергоаудитора:

2.4.1. Энергоавтобус с центральным ИВК. Транспортное средство (чаще всего – микроавтобус) оснащается измерительно-вычислительным комплексом (ИВК), к которому подключаются выносные датчики. Автобус подгоняется на возможно близкое расстояние, а датчики с помощью длинных измерительных кабелей устанавливаются на объект измерений. Регистрация многих параметров происходит одновременно, центральный компьютер ИВК обрабатывает данные в реальном времени. 

2.4.2. Набор автономных портативных приборов. При этом каждый прибор должен обладать следующими характеристиками: 

· портативность – вес не более 15 кг, исполнение в защищенном корпусе или наличие защитного чехла; 

· автономность – наличие встроенного источника питания, обеспечивающего несколько часов работы; 

· возможность регистрации данных – наличие внутреннего запоминающего устройства или, в крайнем случае, унифицированного выхода для подключения внешнего запоминающего устройства; 

· связь с компьютером – наличие порта и программного обеспечения для передачи данных на ПК. 

2.5. Состав приборного парка портативных приборов определяется в основном финансовыми возможностями энергоаудитора. 

2.6. Для проведения комплексного энергетического обследования объектов рекомендуется приобретение наиболее необходимых приборов из следующего списка:

· ультразвуковой расходомер жидкости (накладной), позволяющий проводить измерение скорости, расхода и количества жидкости, протекающей в трубопроводе, без нарушения его целостности и снятия давления. (Ультразвуковых расходомеров должно быть не менее двух для сведения баланса в гидравлических сетях. По крайней мере, один из них должен быть оснащен высокотемпературными датчиками, работающими при температуре теплоносителя до 200°); 

· электрохимический газоанализатор, определяющий содержание кислорода, окиси углерода, температуру продуктов сгорания (Электрохимические газоанализаторы должны быть оснащены датчиками для определения концентрации окислов азота и серы в дымовых газах, а также пылемерами); 

· электроанализатор, измеряющий и регистрирующий токи и напряжения в 3-х фазах, активную и реактивную мощности, потребленную активную и реактивную электроэнергию; 

· бесконтактный (инфракрасный) термометр с диапазоном измерения от 0 до 600°С; 

· набор термометров с различными датчиками: воздушными, жидкостными (погружными), поверхностными (накладными, контактными) и пр.; 

· люксметр;

·  анемометр; 

· гигрометр; 

· накопитель данных для записи переменных сигналов. Накопитель должен иметь не менее двух температурных каналов для непосредственного подключения температурных датчиков, а также не менее двух токовых или потенциальных каналов для регистрации стандартных аналоговых сигналов; 

· портативный компьютер (ноутбук) для сбора и оперативного анализа данных; 

· анализатор качества электроэнергии (гармонических искажений, импульсов, провалов, фликера напряжения); 

· тестер электроизоляции; 

· тестер заземления; 

· микроомметр для проверки контактных сопротивлений; 

· корреляционный определитель мест повреждения трубопроводов; 

· различные течеискатели и детекторы газов; 

· тепловизор; 

· высокотемпературный инфракрасный термометр (пирометр) с верхним пределом 2000°С; 

· толщиномер для определения толщины стенок трубопроводов и резервуаров; 

· расходомер для стоков; 

· манометры и дифманометры на различные пределы измерений; 

· определитель качества воды (солесодержание, pH, растворенный кислород); 

· тахометр; 

· динамометры для измерения усилия и крутящего момента; 

· автономные логгеры для длительной регистрации температуры воздуха; 

· тепломеры для измерения теплового потока; 

· оборудование для тестирования помещений на инфильтрацию.

3 Заключительные положения

3.1. Все изменения и дополнения к настоящим правилам действительны только с момента их утверждения Общим собрание членов Партнерства.

PAGE  
2

